IR -1/Tc  és  IR-1/s-Tc típ. IT-system állandó szigetelés-ellenőrző - műszerkönyv

Isulation Monitoring Device – „master”

Általános leírás

A kiemelt gyógyászati helyiségekben a földtől szigetelt (IT) rendszerű elektromedikai hálózat és az erről ellátott villamos készülékek állapotáról állandó jelleggel tájékoztatni kell az orvosokat és asszisztenseiket és ezt jól látható ill. hallható jelzésekkel kell megjeleníteni.

Ezeket az elvárásokat teljesíti az IR-1/Tc  állandó szigetelés-ellenőrző:

ha a szigetelés állapota jó, akkor csak a zöld LED világít, amely az üzem-készséget is jelzi

szigeteléshiba esetén szaggatott hang- és villogó sárga fényjelzés figyelmezteti a személyzetet

Az IR-1/Tc típ. berendezést az MSZ 2040:1995 sz. szabvány 5.3.4 és 5.3.5 pontjai és  az  EN 61557-8 előírásainak figyelembevételével fejlesztette ki a Tangentor  Bt .

A szabványokban leírt követelményeknek mindenben eleget tesz: méri a kiemelt gyógyászati helyiségekben kiépített IT  rendszerű elektromedikai hálózat és a föld közötti ellenállást 25 V-nál kisebb egyenfeszültséggel; a mérőáram még a szigetelt rendszer fémes földzárlata esetén sem haladja meg a 2 mA-t;  a mérőkör belső ellenállása nagyobb az előírt 100 k-nál.

Az IR-1/Tc  típ. állandó szigetelés-ellenőrző a szigetelési ellenállás 50 k érték alá csökkenésekor az egészségügyi személyzet állandó tartózkodási helyén szaggatott hang-és fényjelzéssel figyelmeztet a hiba tényére. A  hangjelző egységnél olyan megoldást alkalmaztunk, hogy a figyelmeztető hang halkítható is legyen, de a zárlat megszűnése és újbóli fellépésekor visszaálljon az eredeti teljes hangerő. Természetesen a villogó sárga fényjelzés a hiba meglétéig folyamatos, nem nyugtázható!

A készülék rendelkezik egy ellenőrző (“TESZT” feliratú) nyomógombbal, amely 50 k ellenállást kapcsol a szigetelt hálózat egyik vezetője és a védővezető közé a kb. 8-15mp-es nyomva tartás  idejére.

Az IR-1 típ. berendezés az idevonatkozó szabványelőírások mellett messzemenően figyelembe vette az elmúlt 3 évtized során alkalmazott IT rendszerű hálózat-kiépítéseket.   Ehhez igazodóan a tápegység és az elektronika egyetlen zárt egységben, egy formatervezett, fröccsöntésű műanyag-dobozban nyert elhelyezést, amelynek mindössze 55 mm a magassága, s a fóliatasztatúrás megoldásnak köszönhetően a homloklapból nem emelkedik ki semmilyen szerelvény (jelző lámpa,nyomógomb)!!

Ez a kialakítás az egészségügyi intézmények szempontjából nagyon költségkímélő megoldás, mert a javíthatatlan vagy nem szabványos készülékek (pl.SE típ.) cseréje esetén sem kell változtatni a már üzemelő IT hálózatokon; az IR-1 egységek új nyomvonal kiépítése,bontások nélkül telepíthetők: falon kívül, sávba vagy dugalj-(pl.”E” típ.RKV ) táblába!!

Az IR-1/Tc típ. készüléknek létezik a kórtermi vagy műtősávokba építhető IR-1/s típ. változata, amely működését tekintve mindenben megegyezik a falra vagy dugalj-táblákba (pl. RKV-s “E” típ.) szerelhető IR-1 típ. dobozos kivitelű alapkészülékkel.

Az IR-1 berendezésekhez csatlakoztathatók HJ típusú MÁSODJELZŐK, amelyek a szigetelés-ellenőrző fény- és hangjelzését annak működésével egyidejűleg megjelenítik más helyiség(ek)ben.

Az IR-1/Tc típ. monitorok extra szolgáltatásai:

1. az általa figyelt  gyógyászati transzformátor túlmelegedésének jelzésére  is alkalmas;

2.opció:  a hibajelzések OPTO csatolón keresztül illeszthetők az épületellenőrző rendszerekhez!

- 1 -

Az IR-1/s típ. szigetelés-ellenőrző elektromos bekötése

(a HJ/s típ. MÁSOD-jelző el. bekötése hasonló az IR-1--hez)

u

TN  230V (L,N,vv)	          IT  230 V (u,v)

(3 fáz.: 3x400 V)                        v	     (3 fáz.: max 3x 230 V!!)

PE

IT TR

Gyógyászati elválasztó transzformátor

/pl. BTZ;  Lt/

( 3 fáz. Tr. esetén bármely 2 szekunder

kapocsra csatlakozhat az IR-1!)

IR-1Tc/s „MASTER”

hát/alap/-lap

Az IR-1 berendezés csak a KGY helyiségbe

telepíthető a személyzet által kezelhető

helyre (táblába, sávba, pultba,falon kívül,

falba süllyesztve,stb. )

3x0,5÷1,52 Cu

230V (AC)  IT

„sárga” sorkapocs a hátlapon:

Üres

EPH

v

u

St1     St2

Tr. hőfokjel.       Vezérlés                        Vvez    táp.fesz. (230V IT)

Transzf. kontakt   Alaphely::rövidzár!       HJ                               z/s

2x0,5÷1,52 Cu                                     MÁSODJELZŐ                     (táp:megszakítás nélküli

csatlakozás az IT TR.

szekunder kapcsairól!)

HJ/s  típ.

„SLAVE”                            18 V DC!!

MÁSODJELZŐ                2x0,5÷1,52 Cu

Adat tábla

adattábla

- 6 -

Az  IR-1/Tc  és IR-1/s típ. szigetelés-ellenőrző gyártást követő vizsgálati jegyzőkönyve

No .........…............Gy.éve: 2018

Beépítési mód kialakítása:   1.) F: falon kívüli/K-táblába ép.;.2.) Fs:falba sülly.; 3.) “E” táblába építhető;

| Ellenőrzési mód | Eredmény | Minősítés M=megfelelő |
| --- | --- | --- |
| Primer oldali biztosíték | 100 mA | M |
| Üzemjelzés megléte | folyamatos | M |
| Mérőkör belső ellenállása | 200 k | M |
| Szigetelési ellenállás megszólalási értéke | 51,3-53,6 k | M |
| Fényjelzés ellenőrzése | villogó | M |
| Hangjelzés ellenőrzése | szaggatott | M |
| Megszólalások TESZT gombbal | 20 sec-on belül | M |
| Hangnémító és Tr.hiba funkció ellenőrzése | 10 sec-on belül | M |
| Készre szerelés után fényjelző-nyomógomb funkciók ellenőrzése |  | M |

Budapest, 2018.01. hó  19. nap

Az ellenőrzést végezte:



Pálfy László szerviz mérnök

TELJESÍTMÉNY (EK  MEGFELELŐSÉGI) NYILATKOZAT  /    JÓTÁLLÁSI  BIZONYÍTVÁNY

A TANGENTOR BT. mint az IR-1/Tc típ. állandó szigetelés-ellenőrző  rendszerek gyártója ill. forgalmazója tanúsítja, hogy a termék  m e g f e l e l a vonatkozó MSZ 2040:1995, MSZ HD 60364-7-710 sz. szabványok előírásainak. A termék a gyártás időszakában Magyarországon érvényben lévő kötelezően alkalmazandó fenti és ezekhez kapcsolódó szabványok, rendeletek előírásainak ill. az ORKI minősítésének megfelelő összeállításban készült, teljesíti az azokban előírt ma is érvényes követelményeket. (adatok a 4.oldalon!)

Jótállás: Ha a szállítólevélen történt átadás után 2   éven belül bármilyen üzemeltetői probléma adódik a termékkel (kivéve, ha ez sérülés vagy  szakszerűtlen beép. /nem rendeltetésszerű/üzembe helyezés és  használat következtében állt elő), kérjük küldje vissza a vásárlást igazoló okmányokkal együtt az eladás helyére, vagy jelezze telefonon a „Karbantartás,javítás” szakaszban megadott számokon. (email: tangentor.kft@t-online.hu)

Garancia kezdete:	2018.

Garancia lejárata:	2020.

Vevő:

- 5 -

Működési leírás

Az IR-1/Tc  típ. állandó szigetelés-ellenőrző olyan fix telepítésű ill. bekötésű készülék, amely  az első hiba felléptét jelzi. Működése olyan szabványos, DC-vel végzett ellenállásmérésen alapul, amely az asszimetrikus feszültségeloszlásra ill. a szivárgóáram kapacitív összetevőjére nem érzékeny, így nem következhet be az egyébként jó állapotú számítógép-alakú berendezések vagy kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkező készülékek “okozta” téves hibajelzés!

Tápellátása a megfigyelt IT rendszerű hálózatról történik egy NYÁK-ba ültetett biztonsági elválasztó transzformátoron keresztül. Ennek a mérő- és táptranszformátornak kettős szerepe van: egyrészt előállítja a működéshez szükséges feszültségeket, másrészt megadja a berendezés mérőpontját.

A mérő tr. szekunder tekercséről  IC állítja elő a szükséges stabilizált egyenfeszültséget az IEC szigorú előírásai szerint kialakított mérőkörök számára.

A szigetelési ellenállás 50 k+ 8  alá csökkenése esetén a készülék kb. 1 sec.-ként változó optikai (sárga LED) és akusztikai (belső zümmer) jelzést ad.

A berendezés tápfeszültségének meglétét, üzemkészségét a folyamatosan világító zöld LED jelzi.

Használati utasítás

Az  IR-1 típ. készülék a gyógyító személyzet számára nyújt folyamatos információt a szigetelt rendszerű IT hálózat és az erről üzemelő orvosi berendezések állapotáról.

Hibajelzés esetén az elkezdett orvosi beavatkozást -változatlanul- be szabad fejezni, de új bevatkozásba már csak a hiba elhárítása után szabad kezdeni!

A hiba fennállása alatti figyelmeztető hang a “HIBA” LED melletti ( jelű) nyomógomb egyszeri megérintésével diszkrét erejűre halkítható (a gyárilag beállított idő kb. 10÷15 perc;ez 50 percre is növelhető; de a tapasztalat szerint a hosszabb idejű “halk” villogásról nem mindig értesül a műszaki ügyelet!).

Azonban a földzárlat megszünése és újra jelentkezése esetén ismét teljes hangerővel szólal meg a berendezés (hatástalanítva az esetleg működő halkító egységet).

Az IR-1/Tc TESZT próbák leírása a műszerkönyv hátlapján található!!

Jó szigetelési ellenállás és IT transzformátor esetén csak a zöld LED világít folyamatosan !

A készüléken lévő TESZT feliratú nyomógombbal legalább naponta kontrollálni kell a működő-képességet. Fontos!:ennek az áramkörnek előírás szerint  8÷15 sec-os késleltetése van,így folyamatos enyhe benyomásra van szükség a megszólaltatáshoz!

Figyelem: a berendezés feszültség alá helyezésekor kb. 3÷5 sec-on keresztül sípoló hang hallható,amelynek funkcionális szerepe van, tehát nem hibajelzés!

Felszerelés

A készülék fel-és leszerelését ill. üzembehelyezését csak szakképzett személy végezheti!

Az IR-1  típ. szigetelés-érzékelő az ún. “E” típ.(RKV fejl.) munkahelyi táblákba M4-es csavarok segítségével kétféleképpen is beépíthető:    1.) kívülről, az alaplapon lévő négy furat segítségével; vagy:

2.) belülről, egy gyári műa. előlappal, amely a tábla eredeti kivágását belülről zárja

A falra telepítéskor 4-es facsavarokkal Mü 65 doboz fölé lehet fixen rögzíteni.

A sávokba szerelhető IR-1/s  változat beépítési módja konstrukciónként eltérő a sávok belső kialakítása miatt.(a sávoknak/elosztóknak min. IP 32 védettségűnek kell lennie az IR-1/s esetében!!)

- 2 -

Elektromos csatlakoztatás

A készülék fix bekötésű; elektromos csatlakoztatását ill. üzembe helyezését csak szakképzett személy végezheti!

Elválasztó transzformátoronként csak egy IR-1 érzékelő telepíthető! Még akkor sem köthetők párhu-zamosan, ha IT rendszereket csatolnak egymással!

A szigetelés-ellenőrző 1 fázisú tápellátását az általa megfigyelt 1 v. 3 fázisú 230 ill. 3x230V/50Hz IT rendszerű hálózatot előállító transzformátorról (szekunder oldali 230V-os u, v /3 f.-nál bármely kettő!/ és primer o. védővez. kapcsokról) közvetlenül kell megoldani (lásd rajz). A berendezés beépített primer oldali biztosítással rendelkezik, tehát csak a tápvezetékek védelméről kell gondoskodni, ha azt az elválasztó transzformátor megköveteli (tervezői előírás szerint).

A tápvezeték csak M1kV szigetelt réz- vagy kábelszerű vezeték lehet: 3x 0,51,5 mm2 (a távolság függvényében).   A z/s védővezető a megfigyelt helyiség EPH-paciensközpontjáról is indítható.

A készülék hátlapján található a NYÁK-ba ültetett Weidmüller sorkapocs, amely különlegesen jó kontaktust és gyors csatlakoztatást biztosít tartósan (nem csavaros kialakítású!).

Megjegyzések: 1.) a HJ típ. MÁSOD-jelző („SLAVE”) használatához ki kell építeni az IR-1 és a HJ közé a kéteres vezérlő kört (min. 2x 0,5 mm2), amelyet a többi áramkörtől elkülönítetten kell vezetni!

2.) A transzf..túlmelegedés figyelése esetén –Tc  vált. - külön 2x 0,5 mm2) kábel kiépítése szükséges a BTZ-transzf. és az  IR-/Tc közé !!Bekötés helye: St1, St2 kapcsok!!

Mechanikai kialakítás

A berendezés táp-,mérő- és jelző egysége egyetlen zárt fröccsöntött műanyag dobozban van elhelyezve, így csereszabatos a korábban használatos, 1995 óta nem szabványos szigetelés-vizsgálókkal (pl. SE-2)!!

A készülék alaplapja 110x178 mm méretű, amelyen a falra való felerősítésre szolgáló furatok találhatók (kiosztásuk az „E” táblákét követi).

Az „E” típ.(RKV-s) táblába belülről történő felszereléshez egy fehér műa. előlapot kap a szigetelés-ellenőrző.

Falba/gipsz kartonba  süllyesztéskor („Fs” vált.) külön doboz aljjal szállítjuk a készüléket!

Az IR-1 előlapján nincsenek kiemelkedő szerelvények, mert fóliatasztatúra tartalmazza a jelző LED-eket és a könnyen kezelhető nyomógombokat!

Az adattábla a hátlapon lévő sorkapocs alatt  található.

Teendők a szabványossági felülvizsgálatkor-  FONTOS!!!

A szabványossági (ÉV,tűzv.) felülvizsgálatok során a szigetelésméréshez az IR-1 berendezést LE KELL választani a táphálózatáról!  A ki- és bekötést csak  szakképzett személy végezheti!

Karbantartás, javítás

A készülék nem igényel karbantartást! A zárt műszeregység bármilyen megbontása a garancia elvesztését vonja maga után! t6

A leplombált berendezésen csak a gyártó dolgozói végezhetnek kisebb helyszíni javítást!

Műhelyjavítása után gyári előírás a 48 órás folyamatos próbaüzem és ezt követően labor-teszt.

Javítást végző szervízek: Tangentor  Bt. 1239 Bp. Rianás u. 7 (T/F: 1-363-0072  üz.rögzítő is van!)

Vagy:   06-20/9453-423

- 3 -

Raktározás, csomagolás

Tárolás körülményei:  -5  +45 Co ; max. 95% rel.pára tart.

Csomagolás,szállítás:  kartondobozban

Műszaki adatok

Típus jel:  	IR-1/Tc     (IT system!)

Működtető fesz.:  	230  V, 50 Hz  (IT hálózatról !)

Alkalmazható:	1 és 3 fáz. IT hál. figyelésére egyaránt

Elektromos csatlakoztatása: 	fix bekötésű

Teljesítmény felvétel:                            	kb.  5  W

Mérőkör belső ellenállása:                   	  200 k

Mérési módszer:	IEC szer. DC ellenállásmérésen alapul

Mérő feszültség:                                	 DC 18  V

Mérő áram:                                            	 60 A

Megszólalási érték:                         	50 k +5-8%

Megszólalási idő (külső zárlatra): 	0,83 sec

Üzemállapot jelzés:  		zöld fénydiódával

Első hiba jelzése:   	 	sárga fénydiódával

A készülék védelme: II.ÉV o. dobozos: IP 44 ;  (sáv: IP 00)

Bekötő vezeték:  	 max. 3x1,5 mm2 Cu

Méretei:  	110x178x55

Tömege:        	0,6 kg

Üzemmód:    	állandó, folyamatos

Üzemi hőm.tart.:  	+50C  +400C

Szerelhetőség:	falra; falba sülly.; fali sávba

v. dugaljtáblába (pl. „K” v. “E” típ.RKV)

Változata:  	IR-1/S: sávba építhető

Kiegészítő egységei:  HJ típ. MÁSOD jelző („SLAVE”)

ún.   önálló hang/fény-jelző

Különleges szolgáltatások:

- esztétikus, fóliatasztatúrás megjelenítés/működtetés

- a hangjelzés halkítható

- hang- v. fényjelzővel jelzővel összeköthető

- csatlakoztatási lehetőség számítógépes felügyeleti

(diszpécser) rendszerekhez ( RS 485; Tang. protokoll)

A szigetelésjelzőkre kötelező vizsgálatokat ill. a forgalmazáshoz szükséges minősítést végezte az:

ORSZÁGOS KÓRHÁZ-ÉS ORVOSTECHNIKAI INTÉZET

Min.eng. jkv.sz.: 133/99

A gyártás az ORKI „Tanúsítványa” szerint történik!!!

- 4 -